- 1 概述

HK9601振动传感器校验台集可变频率正弦信号发生器、功率放大器、标准传感器、显示电路、反馈电路和激振器于一体，可完成被校振动传感器在预期频率点灵敏度的测量，亦可作为已知振动量级（加速度、速度或位移）的振源快速校准振动测量、监测及记录系统。

校验台主要有以下特点：

- 内部采用高性能伺服传感器，测量数据稳定；

- 可校准电荷、ICP两种不同类型输出加速度传感器；

- 可选的多点测量频率，初步判断传感器频率响应；

- 内部设置反馈电路，保持激振器输出恒定振动量级；

- 机箱采用高强度模压铝合金并配备外包装箱，便于携带；

- 全功能液晶显示，便于操作；

校验台主要技术指标：

- 振动台激励特性

频率：f=16→32→80→160→320→640→1000Hz±0.5％

幅值：

a，加速度：当f=16Hz时，a≡0.5g±3％（有效值）

当f=32-320Hz时，a≡1g±2％（有效值）

当f=640、1000Hz时，a≡1g±3％（有效值）

b，速度：v=0.16ag0/f   ms-1±5％（有效值）

c，位移：s=0.025ag0/f2     m±5％（有效值）

其中g0=9.806为重力加速度，不同地区其值会有所不同；a为加速度值；f为激振频率。

- 最大负载：见表1

表1 不同频率点下最大负载

| 频率（Hz） | 16 | 32 | 80 | 160 | 320 | 640 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载（克） | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |

- 传感器灵敏度校准范围：10-1500pC(mV)/g

- 传感器灵敏度校准不确定度：

当f=16Hz时，±4％；

当f=32-320Hz时，±3％；

当f=640、1000Hz时，±4％；

校验台其它参数：

- 使用环境温度：0℃到50℃

使用环境湿度：≤80％R·H

- AC-DC变换器

输入：交流电源220V±10％、50±1Hz

输出：DC24V±1V，1A

- 工作电压：DC24V±1V/1A(由AC-DC变换器提供)

- 尺    寸：校 验 台   160×260×90mm3

外包装箱   250×380×135mm3

- 重    量：校 验 台  4kg

总 重 量  6kg

- 2 使用校验台

- 2.1 校验台系统结构（见图2.1）

振

荡

器

功

率

放

大

器

伺服传感器

被测传感器

振 动 台

单

片

机

液

晶

显

示

器

键

盘

图2.1 校验台系统结构

- 2.2 校验台操作台面布局（见图2.2）

3

6

7

6

7

8

9

*  2 5 . 3 0  P C / g      1 6 0  H z

被测传感器输入

4

DC24

振

动

台

电源  开

HK9601振动传感器校验台

秦皇岛市恒科科技有限公司

片

机

1

5

000000000000

电荷

ICP

2

振动台

激振频率

输入选择

背光

＋

-

Q/ICP

开/关

开/关

图2.2 校验台操作台面布局

校验台操作台面左方：

（1）振动台：台面上备有M5螺孔，用于固定被校传感器；

（2）被测传感器输入插座：用于与被测传感器连接，有电荷、ICP两种不同选择，被选择输入插座上方指示灯闪亮；

校验台操作台面右方从上到下依次为：

（3）直流电源插座：连接随机附带的专用AC-DC转换器直流电源（DC24V）插头；

（4）电源开关：控制校验台开、关机；

（5）液晶显示器

从左至右显示依次为：

振动台开/关：显示*时为振动台打开；

传感器灵敏度：

A，显示被测传感器灵敏度，其单位随不同的输入选择而不同，电荷传感器为pC/g，ICP传感器为mV/g

B，当被测传感器灵敏度超过量程时显示OL；

C，当被测传感器灵敏度低于量程时显示0.0；

D，当振动台面负载超载时显示OVER；

激振频率：显示振动台激振频率；

控制按键从左至右依次为：

（6）振动台开/关：开机默认状态为关；每按压一次，对应功能翻转一次；

（7）激振频率＋、－：开机默认频率为160Hz，按压＋、－键激振频率依次按16→32→80→160→320→640→1000Hz的顺序改变；

（8）输入选择：开机默认状态为电荷Q；每按压一次，对应功能翻转一次；被选择的输入插座上方对应的指示灯闪亮；

（9）液晶背光源开/关：开机默认状态为开；每按压一次对应功能翻转一次；

- 2.3 使用校验台

2.3.1 将随机附带的专用AC-DC变换器直流电源（DC24V）

插头插入直流电源插座（3）后，连接AC-DC变换器交流电

源；

2.3.2 将被测传感器与振动台头部连接固定，使被测传感器敏感轴垂直于振动台头部平面；

2.3.3 连接被测传感器输出与校验台被测传感器输入插座

（2）或与其他振动测量系统之间的联线；

2.3.4 打开校验台电源开关（4）

2.3.5 根据需要，决定是否按动液晶背光源开/关（9）关闭液晶背光源；

2.3.6 按动激振频率＋、－按键（7），选择激振频率；

2.3.7 按动输入选择按键（8），选择被测传感器的类型；

2.3.8 按动振动台开关（6），使振动台起振，待读数稳定后即可由液晶显示器读取被测传感器的灵敏度值或对振动测量系统进行校验；

2.3.9 错误提示：当振动台台面所承受的负载超过允许范围时，原显示传感器灵敏度部位显示OVRE以提示使用者。

显示状态见图2.3

*  O  V  E  R     P  C  /  g       1  6  0  H  z

图2.3 校验台台面超载时液晶显示状态

2.3.10 传感器灵敏度超量程提示：当被测传感器灵敏度超出规定的量程〔10-1500pC (mV) / g〕时，校验台通过液晶显示器给出提示；

当＜10 PC (mV) / g时，显示状态见图2.4

*   0  ． 0     P  C  /  g          1  6  0  H  z

图2.4传感器灵敏度小于规定的量程时液晶显示状态

当＞1500 pC (mV) / g时，显示状态见图2.5

*  O   L     P  C  /  g             1  6  0  H  z

图2.5传感器灵敏度大于规定的量程时的液晶显示状态

- 2.4 使用校验台注意事项

2.4.1 校验台在使用过程中，应水平放置于钢性台面之上并使其保持平稳，以避免校验台引起与其放置的台面共振；

2.4.2 第一次打开振动台或更换激振频率，应等待数据稳定后（大约4-7秒钟；频率越低，稳定时间越长）再进行读数；

2.4.3被测传感器的固定，应保证可靠、无明显松动；同时注意保护振动台头部，勿使其承受过大横向扭力或纵向推、拉力；

2.4.4校验过程中，应保证被测传感器的类型与校验台输入选择相同；否则，将引起传感器灵敏度严重误差；

注：错误连接传感器与输入插座不会损坏校验台内部电路，但无法保证不损坏被测传感器。

2.4.5更换被测传感器时，应关闭振动台后再进行操作；

2.4.6校验台发生故障，可与我公司联系解决，请勿自行拆卸处理，以免故障扩展。