HK9290-3 三通道电荷变送器

使用说明书

秦皇岛市恒科科技有限公司

- 概述

HK9290-3 三通道电荷变送器，配接电荷输出型压电传感器，通过电荷放大将被测电荷信号转换成电压信号，再将电压信号输出为0~20mA的电流信号。

- 主要技术指标

    - 最大输入电荷量：4000pC

    - 输出电流：0~20mA

    - 零位输出：10mA±0.3mA

    - 输出灵敏度：400pC/mA

    - 低频下限: 0.1Hz

    - 精度：±1%

    - 驱动电源：24（9~36）V

- 测试系统简图

压电传感器

电荷变送器

DC24V

0V

A

外部信号调理器

Vo

R

- 传感器连接注意事项

连接压电传感器时，底座应与被测物绝缘。可选配绝缘型传感器；或普通传感器加绝缘磁力吸座。

- 输出信号计算

变送器的输出灵敏度为400pC/mA，根据测量的输出电流，得出输入电荷量，再依据传感器的灵敏度，计算出被测物理量。

例如，配接HK9101压电加速度传感器，灵敏度为3.5pC/ms-2，输出交流电流2mA，可做如下计算。

（1）量程 = 4000/3.5 = 1143 ms-2

（2）被测加速度 = 400 x 2 / 3.5 = 228.6 ms-2